[image: image1.jpg]


  漳州水仙药业股份有限公司

              招标信息发布文件
编号: № ZHB2024009共11页  第11页

   
[image: image1.jpg]

项目基本情况
标的内容：自动旋转流变仪

采购方式：公开招标

采购需求：

	标的名称
	数量
	单位
	技术参数

	自动旋转流变仪
	1
	台
	详见技术需求表（URS）


合同履行期限：合同签约生效付第一笔款后90天内，仪器到交货地点。 

交货地点：漳州水仙药业股份有限公司，福建省漳州市芗城区南山路1号。

投标人的资格要求

具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；
投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，应提供本项目招标公告发布日期之后通过国家企业信用信息系统gsxt.gov.cn将上述信用记录的查询结果网页打印件（或截图）。

投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目。

本项目不接受联合体投标。

项目要求
主要商务要求

	标的提供的时间
	自合同签订起

	报价规定
	1.本项目投标报价需包括以下内容：

1.1根据招标文件说明所包括的一切服务项目内容。

1.2在合同实施期间因国家有关政策调整所可能需要的额外调整因素。

1.3参加议标编制投标报价所涉及的一切费用。

1.4如有优惠（折扣或赠送时间）项目请明确说明，重大缺漏项目按废标处理。

2.报价为含税价，要求开具增值税专用发票。
3.本次招标仅限提供一份报价，采取一次性报价方式。

	付款方式
	购买合同生效后预付合同总价30%，安装调试后付款60%，剩余10% 于验收并计量合格后两个月支付。

	其他
	知识产权要求：中标人承诺并保证是本项技术的合法拥有人，并保证所提供的服务内容不侵犯已授权的任何第三人的专利权或其它知识产权，否则，中标人应负责处理并承担侵权责任及因此而发生的所有费用。


技术需求（URS）
详见附件三。
其他补充事项

质量保证：质量保证期不少于自仪器验收合格之日起12个月，投标人可承诺更长的质保期。

中标方负责货物的运输，凡货物到招标方之前所产生的费用及意外损失由中标方负责承担。

本项目仅限全新进口产品参与竞标。
须知前附表
	序号
	条款名称
	内容及要求

	
	项目名称
	自动旋转流变仪采购项目

	
	开标方式
	招标人自行开标

	
	评标办法
	综合评审法

	
	报价形式
	仅限提供一份报价，一次性报价方式

	
	报价要求
	报价为含税价

	
	投标有效期
	从提交投标（响应）文件的截止之日起14日历天

	
	投标文件要求
	纸质投标文件正副本各1份

	下列情况的将被视为无效投标：1、投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；2、未按照投标文件规定要求密封、签署、盖章的；3、提供虚假文件的；4、不符合法律、法规和比选文件中规定的其他实质性要求的；5、材料不齐全；6、投标资质不达标的。


违约责任

投标方中标与招标方签订合同后，投标方逾期交付设备，每逾期一天，应按相应合同款的1%（百分之一）向招标方支付违约金，同时仍应履行服务。

逾期超过15天的，招标方有权解除该订单，要求投标方退还招标方支付的订单价款，并按该合同款的20%（百分之二十）向招标方支付违约金。违约金不足以赔偿招标方损失的，投标方还应赔偿招标方全部损失。
 中标人交货的设备不符合本文件规定的主要技术、质量要求或者所提供实际服务与投标时所承诺不符的，招标方有权向投标方主张下列全部或部分权利：
1.拒绝接收，要求投标方重新交付。因此造成的招标方损失和增加的费用由投标方承担。

2.按中标价的20%（百分之二十）标准支付违约金，如该违约金无法弥补招标方损失的，则投标方还应赔偿全部损失。

投标方有下列情形之一的，招标方有权解除本合同：

1.因投标方原因导致合同目的无法实现；

2.投标方有其他违约行为，依照法定或约定招标方有权解除的。

因投标方原因导致解除本合同的，投标方应同时承担如下责任：

1.因投标方原因导致解除本合同的，由投标方自行承担全部损失。

2.向招标方支付违约金，违约金按合同款的20%（百分之二十）计算；

3.本合同约定的其他违约责任。

投标文件要求

投标文件内容分为两部分：

第一部分为资格文件，包括a.三证合一的《营业执照》（复印件），法定代表人身份证正反面复印件；b.生产资质证书或生产商的授权文件（原件）及被授权代表身份证（复印件）c.公司信用记录；d.投标诚信承诺书(附件一）。
第二部分为商务文件，包括a.《投标报价单》（附件二）b.技术需求（URS）响应情况表（附件三）；c.详细技术参数和《配置清单》，必须详细列出具体品牌、型号d.售后服务承诺;e.评标办法要求提供的其他材料。
以上提供的资料由法人代表或被委托人签字，并均需加盖投标单位公章。

投标文件第一部分、第二部分分开装订，再统一密封装订于同一袋中。两部分首页为目录表。
《投标报价单》采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效；其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

评标办法：

在满足招标文件要求的前提下，采用综合评标办法，通过对投标价、方案及服务承诺综合审评，最高得分者中标.评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。

	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	总投标价
	60分
	1.入围投标人的有效报价按下列方法计算其得分（计算分数时四舍五入取小数点后两位）：

F=60-(A-AD)÷(AG-AD)×20
其中:F为投标评审价分；

A 为入围投标人的有效报价；
AG为最高投标评审价；
AD为最低投标评审价。

2.计算分数时四舍五入取小数点后两位。

【报价金额必须为采购该投标人产品所需的总价格，包括运输(送至交付地点)、商业保险、安装调试、验证和质保期内的售后服务及海关关税等各项费用。】

	2
	技术评审
	30分
	URS（用户需求表）中打“◆”项均为必须响应项目，若有一项不能满足的，则废标处理。

评分标准如下：

主机性能  18分

操作软件性能 5分

空气压缩机性能  3分

水浴锅性能 2分
电脑性能2分

以上5项，每项下能完全响应URS得该项满分*80%。每项（URS打“(是(否”项目）负偏离扣0.5分，扣完为止；每项正偏离（优于URS打*号项目）加0.5分，最高加至该项满分。

（三）正偏离项需实质性优于并写明具体优于内容，后续作为验收标准，如发现投标人弄虚作假，除废除中标人中标资格外，我单位有权依法追究其责任，并要求赔偿。本项满分30分。



	3
	售后服务及业绩
	10分
	质保期：5分。质保期（最低1年）得3分，每加一年多得一分。【提供加盖公章的质保期承诺函】 

售后服务价格（厂家）：3分。(工程师上门服务价格最低者得3分，最高者得1分，其余按比例得分）【提供工程师上门服务价格清单，加盖公章】

其它服务承诺：2分。【提供加盖公章的服务承诺函】


评标过程接受招标人相关管理部门、人员及上级的监督。在投标、评标期间，投标人不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标人私下交换意见。

提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间2024年04月27日17:30，投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，收件人：吴先生，电话：13559664976。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目编号及项目名称。逾期招标人有权拒收。

开标时间：2024年04月28日

开标地点：漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室。
发布招标公告媒体： 

福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。

联系方式：吴先生 05962302062   13559664976（招标办） 郑女士15159690643（技术支持）

招标人：漳州水仙药业股份有限公司  

招标办公室
                                                                   2024年4月19日

附件一：

投标诚信承诺书

我方为投标方,参加漳州水仙药业股份有限公司的招标活动,奉行诚实守信的招标原则,我方向漳州水仙药业股份有限公司做出如下郑重承诺:

一、投标书和其它资料所提供的信息均真实、全面、无虚假和误导性信息。

二、在投标过程中,决不以任何形式向招标人及其有关人员和评标委员行贿,决不采取非法或不正当手段谋取中标。

三、决不与其他投标人相互串通报价,决不排挤其他投标人的公平竞争,不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、决不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。

五、决不在施标过程中偷工减料、降低标准、以次充好,违规投标。

六、如不能信守以上承诺中的任何一条,中标无效,退出项目,自愿承担由此引发的一切后果;给漳州水仙药业股份有限公司造成损失的,依法、依规、依约承担赔偿责任,且今后不再参加漳州水仙药业股份有限公司的任何招投标。

承诺人: (签字盖章)

年   月   日

附件二：
自动旋转流变仪项目投标报价表

	名称
	品牌
	型号
	数量
	不含税单价（元）
	税率
	含税单价（元）

	自动旋转流变仪
	
	
	1
	
	
	

	合计（不含税）：
	大  写： 人民币                          元整（¥：              ）

	合  计（含税）：
	大  写： 人民币                          元整（¥：              ）

	备注：本报价为含税报价，含运费、安装调试费用、整机3Q认证、电脑、水浴锅、空气压缩机等费用。


报价人：（签字盖章）                      年   月   日

附件三：技术需求（URS）响应情况表
主机
	编号
	需求
	确认结果

(是否满足需求)
	备注

（确认结果为否，请提供具体参数）

	
	仪器采用低惯量拖杯马达，电机不包含永磁体。
	(是  (否
	

	
	仪器采用磁悬浮止推轴承技术，不易变形和不易污染（需要彩页或官网证明）；
	(是  (否
	

	
	旋转模式最小扭矩：≤5 nN.m；
	(是  (否
	

	
	扭矩分辨率：0.1 nN.m；
	(是  (否
	

	
	频率范围：10－7 ~ 100 Hz；
	(是  (否
	

	
	位移分辨率或最小偏转角：≤10 nrad（需要彩页或官网证明）；
	(是  (否
	

	
	速率步阶时间（达到设定值99％的响应时间）：≤5 ms；
	(是  (否
	

	
	仪器主机配备真实位移传感器，消除温度及应力对间隙的影响；确保任何测试条件下间隙的准确性和一致性；
	(是  (否
	

	
	仪器主机配备主动式FRT法向应力传感器，法向力范围：0.01 N～50 N；
	(是  (否
	

	
	仪器主机配备马达主动热管理功能，保证长时间设备稳定运行（需要彩页或官网证明）；
	(是  (否
	

	
	应力/应变波形实时显示：可以显示每一个动态测试（如动态频率扫描，应变扫描，时间扫描和温度扫描等）模式下的应力－应变波形
	(是  (否
	

	
	仪器主机具有彩色触摸屏，可以直接在机头上执行实验测量过程中的程序设置和控制；
	(是  (否
	

	
	仪器主机配备样品主动式照明系统，无论是加载样品，还是测量中，都可以时刻清晰地观察样品的表观状况（需要彩页或官网证明）；
	(是  (否
	

	
	帕尔贴温控系统；温度范围：-40 to 200℃，可控最高加热速率20℃/min
	(是  (否
	

	
	仪器主机具有测量夹具自动识别系统，测试夹具通过螺纹快速连接；
	(是  (否
	

	
	仪器配备半导体控温系统，控温范围：-20~200℃，半导体控温方式，可加热冷却；
	(是  (否
	


操作软件
	编号
	需求
	确认结果

(是否满足需求)
	备注

（确认结果为否，请提供具体参数）

	
	具备药品研发有关法律法规对局部外用制剂仿制药流变学研究要求的功能，法规包括但不限于《皮肤外用化学仿制药研究技术指导原则》、《局部给药局部起效药物临床试验技术指导原则》、《化学仿制药透皮贴剂药学研究技术指导原则》。功能包括但不限于控制应力测试、控制转速测试、控制应变测试、蠕变/恢复测试、振荡测试（振幅扫描、 频率扫描、温度扫描、时间扫描等）、触变性测试、屈服点测试以及用户自定义的模式等；
	(是  (否
	

	
	具有中文操作界面；
	(是  (否
	

	
	应力/应变波形实时显示：可以显示每一个动态测试（如动态频率扫描，应变扫描，时间扫描和温度扫描等）模式下的应力－应变波形；
	(是  (否
	

	
	具有智能自动识别功能，能自动识别测量系统和控温系统；
	(是  (否
	

	
	可编辑测试程序，控制仪器按照既定程序测试，自动采集数据、自动绘图、内置多种测试模型，可以进行流变分析；
	(是  (否
	

	
	数据可以轻松导出为纯文本、CSV、XML、Excel、Word、Excel和图像格式；
	(是  (否
	

	
	软件适用于Windows10专业版以上系统，安装无限制。
	(是  (否
	

	
	认证：提供仪器硬件和软件的3Q验证
	(是  (否
	


配套空气压缩机

	编号
	需求
	确认结果

(是否满足需求)
	备注

（确认结果为否，请提供具体参数）

	
	最大压力8bar
	(是  (否
	

	
	最大流量110L/min，
	(是  (否
	

	
	无油静音设计，噪音小于56分贝
	(是  (否
	


配套电脑

	编号
	需求
	确认结果

(是否满足需求)
	备注

（确认结果为否，请提供具体参数）

	
	CPU： 英特尔® 酷睿™ i5-12500 6核心处理器 
	(是  (否
	

	
	内存 ：16G DDR4 3200 ；
	(是  (否
	

	
	硬盘 ：256B Nvme M.2 PCI-E SSD固态硬盘+1TB 7.2K 3.5"机械硬盘
	(是  (否
	

	
	网卡：1000Mbps以太网卡
	(是  (否
	

	
	键盘鼠标: USB键盘鼠标 
	(是  (否
	

	
	操作系统:另配置: windows10 专业版 64bit OEM 正版 操作系统
	(是  (否
	

	
	光驱:DVDRW光驱
	(是  (否
	

	
	三年上门保修服务
	(是  (否
	


配套循环水浴

	编号
	需求
	确认结果

(是否满足需求)
	备注

（确认结果为否，请提供具体参数）

	
	温度范围：-20-95℃
	(是  (否
	

	
	容积5L以上
	(是  (否
	

	
	开口尺寸/深度（mm）:150*150
	(是  (否
	

	
	槽深（mm）:150
	(是  (否
	


PAGE  
 11 / 11

